Ниже — по каждому продукту: описание, технические характеристики, особенности, типовые проблемы.

## 1) Корректировочная станция Док ЭРИС-400

Описание: стационарная станция для автоматического бамп-теста и корректировки портативных газоанализаторов ЭРИС, с хранением/обновлением записей и подключением по сети к ПК для анализа данных. (Eriskip.com)

Технические характеристики:

- Температура: -10…+45 °C

- Давление: 84…106,7 кПа

- Влажность: 30…95% (без конденсата)

- Габариты: 470×357×176 мм, масса: до 10 кг

- Модули установки: ПГ-411-2 — 3, ПГ-414-1 — 2, ПГ-414-2 — 3 (по заказу)

- Входных штуцеров ГСО-ПГС: 6

- Давление на входе ГСО-ПГС: 0,1…0,2 МПа

- Расход ГСО-ПГС: до 1…1,5 л/мин

- Питание: 18…36 В, мощность: 1,5 Вт

- Срок службы: 10 лет, наработка до отказа: 10000 ч (Eriskip.com)

Особенности:

- Автоматизация обслуживания портативных приборов (бамп-тест/корректировка) + журналирование. (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Не проходит бамп-тест/корректировка: проверьте давление на входе 0,1–0,2 МПа и расход, а также подключение баллонов к нужным штуцерам. (Eriskip.com)

- Нет выгрузки данных на ПК: проверьте сетевое подключение станции и доступность ПК в локальной сети. (Eriskip.com)

## 2) ПГ ЭРИС-414-1 портативный многоканальный газоанализатор

Описание: портативный многоканальный прибор; поддерживает разные типы сенсоров (IR/EC/CT/PID/MEMS) и может одновременно анализировать от 1 до 12 компонентов (комплектация сенсорами определяется заказом).

Технические характеристики (основное):

- Температурные исполнения: -45…+50 / -40…+60 / -55…+60 / -60…+65 °C

- Давление: 70…130 кПа

- Влажность: до 100%

- Взрывозащита (варианты маркировки): 0Ex ia IIC T4 Ga X и др. (по исполнению)

- Степень защиты: IP66/IP67 или IP66/IP68

- Опция LoRaWAN: диапазон 864–869,2 МГц, активация ABP/OTAA, шифрование AES-128, мощность передатчика до 25 мВт, чувствительность -146 dBm.

Особенности:

- TFT-дисплей, световая/звуковая/вибросигнализация.

- Опциональный насосный модуль для принудительного отбора проб из труднодоступных мест; требование — не допускать попадания жидкости в магистраль и не работать без фильтра.

Типовые проблемы:

- Неправильные показания при работе с насосом: проверьте наличие и чистоту фильтра, исключите попадание жидкости в магистраль.

- Проблемы связи по LoRaWAN: проверьте наличие/активацию опции, условия радиосвязи и настройку ABP/OTAA.

- Рост показаний из-за конденсата: используйте влагоотделительный фильтр и проверьте условия установки (если есть обогрев/защита — убедитесь, что включены).

## 3) ПГ ЭРИС-414-2 портативный четырехканальный газоанализатор

Описание: портативный прибор для контроля 1–4 газов; поддерживает IR/термокаталитические/электрохимические сенсоры; режим отбора пробы — диффузионный, принудительный — опция. (Eriskip.com)

Технические характеристики:

- Температура: -45…+50 °C

- Отбор пробы: диффузионный, принудительный — опционально

- Межкалибровочный интервал: 6 мес.

- Интервал между поверками: 12 мес.

- Срок службы: 15 лет

- Гарантия: 4 года

- Единицы индикации: %об., %НКПР, ppm, мг/м³ (Eriskip.com)

Особенности:

- Самодиагностика и сигнализация неисправностей, настройка по месту, управление одной кнопкой (в листовке). (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Не проходит калибровка/бамп-тест: проверьте срок межкалибровочного интервала и корректность подачи газовой смеси (расход/герметичность насадки). (Eriskip.com)

- Срабатывания в сырости: проверьте наличие влаги/конденсата, используйте фильтр/сушку пробы.

## 4) ПГ ЭРИС-411 портативный одноканальный газоанализатор

Описание: индивидуальный одноканальный прибор для контроля токсичных газов или кислорода в рабочей зоне и замкнутых пространствах. (Eriskip.com)

Технические характеристики (из страницы):

- Взрывозащита: PO Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T4/T5 Ga X

- Степень защиты: IP66/IP67 или IP66/IP68 (по исполнению)

- Температурные исполнения: -45…+50 / -40…+60 / -55…+65 °C

- Срок службы батареи: до 2 лет

- Сигнализация: свето-звуковая + вибрационная

- Поддерживаемые газы (пример из перечня): CO, H₂S, O₃, NO/NO₂, NH₃, Cl₂, SO₂, O₂, CO₂ и др. (Eriskip.com)

Особенности:

- Ударопрочный корпус, индикация заряда/времени, самодиагностика. (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Быстро разряжается: проверьте температуру эксплуатации и состояние батареи; при частых тревогах расход выше. (Eriskip.com)

- Нет реакции на газ: проверьте срок службы сенсора и необходимость калибровки.

## 5) ERIS Simple X1 (стационарный датчик-газоанализатор, 2-проводный)

Описание: одноканальный стационарный датчик-газоанализатор (2-проводная схема) для контроля горючих/токсичных газов, O₂, CO₂ и др.; сменные сенсоры; поддержка проводных и беспроводных протоколов (по комплектации). (Eriskip.com)

Технические характеристики:

- Питание: 12…30 В

- Прогрев: IR — до 2 мин, EC — до 10 мин, для ряда EC-сенсоров — до 300 мин

- Выходы: 4–20 мА, RS-485 Modbus RTU, HART

- Температурные исполнения: от -60…+65 до -40…+60 °C (по исполнению)

- Давление: 70…130 кПа, влажность: 0…100%

- Степень защиты: IP66/IP67 или IP66/IP68

- Наработка до отказа: 110000, срок службы: 21 год (Eriskip.com)

Особенности:

- Возможны реле, светозвуковая индикация, модуль беспроводной передачи и автономное питание (по модели/комплектации). (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Нет 4–20 мА: проверьте питание и 2-проводное включение, а также нагрузку в цепи. (Eriskip.com)

- Нет связи RS-485: проверьте линию A/B, скорость/настройки порта и адрес Modbus.

## 6) ДГС ЭРИС-230 стационарный газоанализатор

Описание: стационарный газоанализатор с дисплеем для контроля горючих/токсичных газов, O₂ и паров нефтепродуктов; зоны 1 и 2; возможен выносной монтаж сенсора. (Eriskip.com)

Технические характеристики (основное):

- Модификации сенсоров: IR / CT / EC / FR

- Интерфейсы: 4–20 мА, RS-485/Modbus, HART (опц.), Bluetooth (опц.)

- Реле: 3 (опц.) — Порог1/Порог2/Авария (220 В, 2,5 А)

- Взрывозащита: 1 Ex d [ia Ga] IIC T6 Gb X

- IP: IP66/IP67

- Питание: 24 В, диапазон 12–36 В

- Температура: -60…+65 °C (базово), с выносными сенсорами до +90 / +150 °C (по типу) (Eriskip.com)

Особенности:

- Важное ограничение по обслуживанию: нельзя подключать электронный модуль/сенсор/СЗО от другого газоанализатора; для ЗИП нужен заводской номер. (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Не выходит на связь по RS-485: проверьте полярность A/B, целостность линии, адрес Modbus. (Eriskip.com)

- Ошибки после замены сенсора/модуля: проверьте соответствие комплектующих конкретному прибору (по заводскому номеру). (Eriskip.com)

## 7) ДГС ЭРИС-210 стационарный газоанализатор

Описание: стационарный газоанализатор для мониторинга горючих/токсичных газов и O₂; зоны 1 и 2; возможны выносные высокотемпературные сенсоры и вариант с автономным/беспроводным исполнением (по заказу). (Eriskip.com)

Технические характеристики (основное):

- Модификации: IR / CT / EC / FR (+ спец. варианты)

- Интерфейсы: 4–20 мА, RS-485/Modbus, HART (опц.), Bluetooth (опц.)

- Реле: 3 (опц.) — Порог1/Порог2/Авария (220 В, 2,5 А)

- Взрывозащита: 1 Ex d [ia Ga] IIC T6 Gb X

- IP: IP66/IP67

- Питание: 24 В, диапазон 12–36 В

- Температура: -60…+65 °C, для CT с выносным сенсором до +150 °C (Eriskip.com)

Особенности:

- Ограничение по взаимозаменяемости: запрещено переставлять электронные модули/сенсоры/СЗО между приборами; для ЗИП требуется заводской номер. (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Плавающие показания при влаге: проверьте конденсат, используйте влагоотделительный фильтр и убедитесь, что подогрев (если есть) работает. (Eriskip.com)

- Не выходит на связь RS-485: проверьте A/B, экранирование, адрес Modbus и настройки порта.

## 8) Advant стационарный газоанализатор

Описание: стационарный газоанализатор с OLED-дисплеем для контроля газов (в т.ч. токсичных) и кислорода; монтаж в зонах 1 и 2; настройка по месту, диагностика и магнитный ключ. (Eriskip.com)

Технические характеристики (основное):

- Модификации: IR / CT / EC / PID

- Интерфейсы: 4–20 мА, RS-485/Modbus RTU, HART (опц.), Bluetooth (опц.)

- Взрывозащита: 1Ех db … IIC T6 Gb X (+ пылевая часть по странице)

- IP: IP66/IP67

- Питание: 24 В, диапазон 12–36 В

- Температура: IR/CT/PID -60…+65 °C, EC -40…+50 °C

- Средняя наработка на отказ: IR 70000 ч, CT/EC/PID 35000 ч (Eriskip.com)

Особенности:

- Морозоустойчивый OLED-дисплей (эксплуатация дисплея -60…+65 °C). (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Нет связи по RS-485: проверьте линию и настройки Modbus (скорость/адрес). (Eriskip.com)

- Дрейф нуля: проверьте необходимость калибровки и состояние сенсора (ресурс/отравление). (Eriskip.com)

## 9) Advant 2 двухканальный стационарный газоанализатор

Описание: двухканальный стационарный газоанализатор (одновременно два сенсора) с OLED-дисплеем, для непрерывного контроля газов; монтаж в зонах 1 и 2; настройка по месту. (Eriskip.com)

Технические характеристики (основное):

- Модификации (примеры): IR+IR, IR+CT, IR+EC, CT+EC, EC+EC, PID+EC, PID+PID

- Интерфейсы: 4–20 мА, RS-485/Modbus RTU, HART (опц.), Bluetooth (опц.)

- Взрывозащита: 1Ех db … IIC T6 Gb X (+ пылевая часть по странице)

- IP: IP66/IP67

- Питание: 24 В, диапазон 12–36 В (Eriskip.com)

Особенности:

- Одновременная работа двух сенсоров и отображение концентраций на дисплее. (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Один канал “не живой”: проверьте тип установленного сенсора и корректность конфигурации канала (особенно после замены сенсора). (Eriskip.com)

- Нет HART/Bluetooth: проверьте, что опции заказаны и включены в комплектации. (Eriskip.com)

## 10) ДГС ЭРИС-ФИД (ФИД М) фотоионизационный газоанализатор

Описание: взрывозащищенный стационарный газоанализатор на фотоионизационном сенсоре, чувствительный к большому числу ЛОС; OLED-дисплей; зоны 1 и 2. (Eriskip.com)

Технические характеристики (основное):

- Выходы: 4–20 мА, RS-485/Modbus, HART (опц.)

- Реле: 3 (опц.) — Порог1/Порог2/Авария (220 В, 2,5 А)

- Взрывозащита: 1 Ex d [ia Ga] IIC T6 Gb X

- IP: IP66/IP67

- Питание: 24 В, диапазон 18–36 В

- Мощность: до 2 Вт

- Температура: -60…+65 °C

- Межповерочный интервал: 1 год, гарантия: 1 год (Eriskip.com)

Особенности:

- Прямо на странице указано важное ограничение по взаимозаменяемости сенсоров/электроники между приборами; для ЗИП нужен заводской номер. (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Снижение чувствительности: проверьте ресурс PID-лампы/сенсора и необходимость корректировки. (Eriskip.com)

- Нет связи RS-485: проверьте линию и настройки Modbus.

## 11) ДГС ЭРИС-210-RF беспроводной газоанализатор

Описание: беспроводной одноканальный газоанализатор с автономным питанием; передача данных по радиоканалу; настройка и корректировка через конфигуратор, есть протокол RS-485/Modbus для сервисных задач.

Технические характеристики (по РЭ):

- Температурные исполнения: -60…+65 / -55…+60 / -40…+65 / -40…+60 / -60…+60 °C

- Влажность: 0…98%, давление: 84…106,7 кПа

- Габариты: 185×125×385 мм

- Масса: до 2,6 кг (алюм.) / до 4,8 кг (сталь)

- Прогрев: IR — 1 мин, EC — 3 мин

- T0,9: IR — 5 с, EC — 15 с

- Интервал без корректировки: не менее 6 месяцев

- Поверка: 1 год (EC) или 3 года (IR)

- RS-485 (для подключения): пример настроек порта 38400, 8N1, адрес Modbus по умолчанию 1.

Особенности:

- В РЭ отдельно указано: батарейный модуль заряжать запрещено (Li-SOCl₂).

Типовые проблемы:

- Не подключается конфигуратор/ПО: проверьте COM-порт, параметры (например, 38400/8N1) и уникальность Modbus-адреса.

- Нет данных по радиоканалу: проверьте питание, наличие связи с координатором/шлюзом (по статусам), условия размещения (препятствия).

## 12) ЭРИС Оксициркон

Описание: стационарный прибор для измерения кислорода и продуктов неполного сгорания (в пересчете на CO); индикация на ЖК-дисплее, RS-485 Modbus RTU, реле. (Eriskip.com)

Технические характеристики (основное):

- O₂: диапазоны 0–2 / 0–5 / 0–10 / 0–25 %

- CO: 0–500 / 0–1000 / 0–2000 млн⁻¹, также 0–1% и 0–5% (по модификации)

- Температура среды: -60…+65 °C или -60…+75 °C (по исполнению)

- Макс. температура анализируемого газа (по зонду): 450 / 704 / 1024 / 1648 °C

- Питание: 187…253 В AC, 49…51 Гц, потребление 100 ВА

- Выходы: RS-485 Modbus RTU, 0–5 / 4–20 мА, реле (до 3) (Eriskip.com)

- IP: IP66/IP67 или IP66/IP68

- Взрывозащита: 1Ex db IIB+H₂ T3 Gb … (Eriskip.com)

Особенности:

- Подходит для высокотемпературных измерений за счет зондов. (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Нестабильность из-за конденсата/влаги: проверьте, что нет конденсации (по условиям эксплуатации — без конденсата). (Eriskip.com)

- Нет RS-485 связи: проверьте настройки Modbus и линию.

## 13) СГМ ЭРИС-130 многоканальный контроллер

Описание: многоканальный контроллер для приема сигналов от газоанализаторов (токсичные/горючие/O₂) с отображением на OLED-дисплее; возможно подключение до 40 датчиков. (Eriskip.com)

Технические характеристики:

- Питание: 18–36 В DC (ном. 24 В)

- Входы:

  - 4–20 мА — 1…8 датчиков

  - RS-232/485 Modbus — 1…32 датчика

  - совместно — до 40 датчиков

- Выход: RS-232/485 Modbus

- Реле: 4 реле (220 В, 8 А) — Порог1/Порог2/Порог3/Авария

- Условия: -10…+50 °C, влажность до 95% (без конденсации)

- Срок службы: 10 лет, межповерочный: 1 год (Eriskip.com)

Особенности:

- Группировка большой системы на подсистемы, настройка с клавиатуры. (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Часть датчиков “пропала” по Modbus: проверьте адреса (не должны совпадать) и линию RS-485. (Eriskip.com)

## 14) СГМ ЭРИС-110 DIN одноканальный контроллер

Описание: контроллеры СГМ-110 — масштабируемая система (каналы сертифицированы отдельно); настройка через МАП или ПК. (Eriskip.com)

Технические характеристики (DIN):

- Питание: 18–36 В DC (ном. 24)

- Вход: 4–20 мА или мВ мостовая схема

- Выходы: 4–20 мА, RS-485 Modbus

- Реле: 3 (220 В, 8 А) — Порог1/Порог2/Авария

- Индикация: LED-дисплей + свет/звук

- Условия: -10…+50 °C, влажность до 95% без конденсата

- Срок службы: 10 лет, межповерочный: 1 год (Eriskip.com)

Особенности:

- Поддержка шлейфового подключения (сигнал+питание) по системе. (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Прыгают показания (мВ мост): проверьте экранирование, качество контактов, отсутствие влаги в клеммнике.

## 15) LoraBOX беспроводная точка доступа

Описание: точка доступа/шлюз для управления беспроводными датчиками загазованности; поддержка до 80 каналов. (Eriskip.com)

Технические характеристики (основное):

- Частота: 864–870 МГц, планы RU864-870/EU863-870

- Дальность радиосвязи: не менее 6 км (прямая видимость)

- Каналы: 8 частотных, каналов контроля газа: до 80

- Протокол: LoRaWAN, безопасность: ABP/OTAA шифрование

- Питание: 18–36 В (2 А), мощность: до 10 Вт

- Интерфейсы: RS485 Modbus RTU/TCP, Ethernet, USB (для “в помещении”), Wi-Fi (для “уличная”)

- IP: IP20 (в помещении), IP66/IP67 (уличная) (Eriskip.com)

Особенности:

- В помещении возможны до 8 релейных выходов, сенсорный дисплей (опционально). (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Нет данных от удаленного датчика: проверьте условия радиоканала (препятствия), питание датчика и принадлежность к сети (ключи/активация). (Eriskip.com)

## 16) СГМ ЭРИС-110 Крейт (универсальный контроллер)

Описание: универсальная настраиваемая система; подключение 1…256 газоанализаторов, настройка через МАП или ПК. (Eriskip.com)

Технические характеристики (по странице):

- Питание: 18–36 В DC (ном. 24)

- Вход: 4–20 мА или мВ мост

- Выходы: 4–20 мА, RS-485 Modbus

- Реле: 3 (220 В, 10 А) — Тревога1/Тревога2/Неисправность

- Индикация: ЖК-дисплей, свет/звук

- Крепление: стойка 19” (3U)

- Условия: -10…+50 °C, влажность до 95% без конденсата (Eriskip.com)

Особенности:

- Журнал событий при использовании МАП. (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Нет архива: проверьте, что в составе есть МАП и он включен. (Eriskip.com)

## 17) ERIS XS

Описание: простой стационарный газоанализатор для контроля горючих газов, водорода и паров ЛВЖ; термокаталитический принцип, устойчивость к отравлению H₂S/HMDS. (Eriskip.com)

Технические характеристики (из листовки):

- Температура: -65…+65 °C

- Принцип: термокаталитический

- Макс. мощность: 0,75 Вт

- Диапазон: 0–100% НКПР

- Макс. отклонение сигнала: 5% НКПР

- Влажность: 0–98% (без конденсации)

- T90 по метану: < 10 сек

- Калибровка/проверка: не чаще 1 раза / 6 мес

- IP: IP65

- Взрывозащита: 1Ex d IIC T4 Gb X

- Выход: мВ (мост Уинстона)

- Габариты: 99×80×126 мм

- Срок службы: 12 лет (датчик), до 3 лет (сенсор на чистом воздухе) (Eriskip.com)

Особенности:

- В листовке указаны выходы системы: “сухой контакт”, 4–20 мА, RS-485 (через контроллер). (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Отравление сенсора / снижение чувствительности: проверьте воздействие H₂S и других “ядов”, при необходимости — замена сенсора и повторная калибровка. (Eriskip.com)

- Рост показаний во влажной среде: проверьте отсутствие конденсата (по листовке — без конденсации). (Eriskip.com)

## 18) ЭРИС ИП-330 (извещатель пламени)

Описание: извещатель для пожарной сигнализации и выдачи предупреждающих сигналов; применение во взрывоопасных зонах классов 1 и 2, категории смесей IIA/IIB/IIC, группы T1…T5. (Eriskip.com)

Технические характеристики (из листовки):

- Дальность обнаружения: 75 м (гептан/спирт), 30 м (водород), 20 м (уг. газ)

- Угол обзора: 90° по горизонтали и вертикали

- Время срабатывания (примеры): 10…20 сек (по типу тест-пламени)

- Выходы: 4–20 мА + RS-485 Modbus

- Реле: 1 тревога + 1 неисправность

- Питание: 16…32 В (ном. 24 В)

- Потребление: 0,25 Вт (дежурный), 0,75 Вт (тревога)

- IP: IP67, температурный диапазон: -60…+85 °C

- Наработка на отказ: 110000 ч, срок службы: 21 год

Особенности:

- Высокая помехоустойчивость к освещению (в листовке перечислены условия).

Типовые проблемы:

- Ложные срабатывания: проверьте направление на источники сильного света/нагретые поверхности и корректность установки (угол/козырек).

- Нет RS-485: проверьте A/B и параметры Modbus.

## 19) Термокаталитические сенсоры

Описание: термокаталитические сенсоры для измерения довзрывоопасных концентраций водорода и углеводородов, T90 < 10 сек. (Eriskip.com)

Технические характеристики/параметры (из страницы):

- Стабильность по температуре: отклонение ≤ 5% НКПР

- T90: < 10 сек

- IP (по странице): IP65

- Устойчивость к “каталитическим ядам” (подтверждено испытаниями)

- Вибрация: до 150 Гц, 2g, падение с 1 м (Eriskip.com)

Особенности:

- Подбор катализатора/температуры нагрева для детектирования H₂, CH₄, C₃H₈, C₆H₁₄ и др. (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Отравление/потеря чувствительности: проверьте воздействие “ядов” и своевременно замените сенсор.

## 20) Чувствительные элементы

Описание: чувствительные элементы для контроля довзрывоопасных концентраций водорода и углеводородов. (Eriskip.com)

Технические характеристики/параметры (из страницы):

- Спектр: углеводороды и производные C1–C9

- Вибрация: до 150 Гц, 2g

- Заявлено “до 5 лет работы без простоев” (при чистом воздухе) (Eriskip.com)

Особенности:

- Запатентованный состав чувствительных элементов. (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Деградация на “грязной” среде: при отклонениях — диагностика и замена чувствительного элемента.

## 21) ЭКТА автоматическая стационарная система газового анализа

Описание: шкафная автоматическая система непрерывного действия для измерения горючих газов/паров, токсичных веществ/ЛОС, кислорода; хранение/обработка данных и передача на ПК/АСУ. (Eriskip.com)

Технические характеристики (как система, по описанию):

- Конфигурация включает модули: транспортировка пробы, снижение давления, фильтрация, охлаждение/отвод конденсата, защита анализатора, контроль потока, электрические соединения.

- Внутренний климат шкафа: поддержание +10…+20 °C при внешней -60…+50 °C (при наличии кондиционера шкафа). (Eriskip.com)

Особенности:

- Конфигурация под задачу (по комплекту модулей). (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Нестабильность из-за пробы: проверьте фильтрацию/охлаждение/отвод конденсата и контроль потока. (Eriskip.com)

## 22) ЭРИС БСК серии 400 (беспроводные системы контроля загазованности)

Описание: беспроводная система мониторинга загазованности, работает совместно с портативными ПГ-414/ПГ-411 и беспроводными ДГС-210-RF; дальность передачи данных до 20 км (для удаленных объектов), Bluetooth для настройки/диагностики, отчеты и архив. (Eriskip.com)

Технические характеристики (по странице, ключевое):

- Дальность передачи: до 20 км (в описании преимуществ)

- Интеграция с контроллерами (например, СГМ-130) и АРМ оператора. (Eriskip.com)

Особенности:

- Автоматические отчеты и контроль перемещений сотрудника с портативным прибором (по описанию). (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Неполное покрытие сети: проверьте размещение узлов/ретрансляторов и условия радиоканала. (Eriskip.com)

## 23) ЭРИС СМВ серии 400 (система мониторинга выбросов)

Описание: автоматизированная система непрерывного измерения выбросов загрязняющих веществ (SO₂, CO, NO/NO₂, H₂S, HF, HCl, NH₃ и др.), а также O₂/паров воды и параметров потока (скорость/расход/температура/давление). (Eriskip.com)

Технические характеристики (по описанию системы):

- Измеряемые параметры: концентрации + скорость/расход/температура/давление, влагосодержание, приведение к “сухому газу”.

- Методы измерения: электрохимический, парамагнитный/оксид циркония (O₂), оптические IR/UV, полупроводниковый, по теплопроводности и др.

- Варианты построения: “горячий-влажный”, “холодный-сухой”, неэкстрактивные решения. (Eriskip.com)

Особенности:

- Индивидуальное проектирование под объект (вещества/диапазоны/условия). (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Капельная влага в пробе: используйте узлы осушки/охлаждения и контроль наличия влаги (как предусмотрено комплектацией). (Eriskip.com)

## 24) Контроллеры измерительные программируемые ЭРИС серии 2100

Описание: контроллеры для обработки сигналов от газовых/температурных/давленческих датчиков (токовые/дискретные/потенциальные), АЦП, обмен по RS-485, управление нагрузкой реле/ключом, архивирование и ПИД-регулирование. (Eriskip.com)

Технические характеристики (по “описанию типа”):

- Серии/модели: 1000 (1100/1200/1300/1400/1500) и 2000 (2100/2200)

- Примеры каналов (по моделям):

  - ЭРИС-1100: вход 1 аналоговый + до 80 цифровых, выход 1 аналоговый + до 80 цифровых

  - ЭРИС-1300: вход до 8 аналоговых + до 80 цифровых

  - ЭРИС-2100: вход до 8 аналоговых + до 16 дискретных, выход до 4 аналоговых + до 3 цифровых + до 16 дискретных

Особенности:

- Состав модулей и количество/типы каналов определяются заказом.

Типовые проблемы:

- Неправильные значения по аналоговым входам: проверьте тип сигнала (ток/напряжение/дискрет), правильность масштабирования и конфигурацию канала.

## 25) Пробоотборное устройство ПОУ-500

Описание: переносной насос для точечного отбора проб газа совместно с портативными газоанализаторами; искробезопасная конструкция; есть проверка блокировки канала и индикация неисправностей. (Eriskip.com)

Технические характеристики:

- Температура: -45…+55 °C

- Давление: 84…106,7 кПа

- Влажность: 0…95% (без конденсата)

- Производительность: 500±50 мл/мин

- Взрывозащита: 1Ex ib IIC T4 Gb X

- IP: IP55

- Размер: 417×35×39 мм, масса: до 250 г

- Длина канала: до 20 м

- Время работы: не менее 12 ч, зарядка: до 4 ч

- Срок службы: 15 лет, гарантия: 12 мес. (Eriskip.com)

Особенности:

- Управление одной кнопкой, защитный фильтр. (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Слабый отбор/нет потока: проверьте фильтр, герметичность соединений и блокировку канала. (Eriskip.com)

## 26) ЭРИС-Гейзер

Описание: переносное автономное устройство для создания контролируемых аэрозолей серной кислоты / азотной кислоты / гидроксида натрия для функциональной проверки отклика газоанализаторов; концентрации настраиваются при выпуске (ориентир 1–2 ПДК); не имеет метрологической аттестации и не заменяет поверку. (Eriskip.com)

Технические характеристики (по описанию):

- Принцип действия: ультразвуковой (распыление водных растворов). (Eriskip.com)

Особенности:

- Предназначен именно для проверки работоспособности, а не для метрологической поверки. (Eriskip.com)

Типовые проблемы:

- Слабый аэрозоль/нестабильный отклик: проверьте концентрацию раствора, чистоту узла распыления и правильность подключения насадки/трубки. (Eriskip.com)

### Общие типовые проблемы для приборов с RS-485/Modbus

- Если прибор не выходит на связь: проверьте полярность A/B, целостность линии, настройки порта (скорость/8N1) и уникальность Modbus-адреса. (Параметры по умолчанию для некоторых изделий встречаются в РЭ, например: 38400/8N1/адрес 1.)

- Если есть рост показаний из-за конденсата: проверьте наличие влаги, поставьте влагоотделение/фильтрацию и проверьте обогрев (если предусмотрен).

Если хочешь — могу тем же форматом добавить “FAQ и типовые решения” отдельно (влажность, BLE-пароль, частые причины “не подключается”, и т.п.), но уже как общий раздел, чтобы не дублировать 26 раз.